Додаток 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація

ДК 021:2015 код 33110000-4

Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

(Ультразвукова діагностична система

(код НК 024:2023 – 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації

код НК 031:2024 Z110401- ультразвукові сканери))

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № |  | Назва ЛОТУ | НК 024:2023 | НК 031:2024 | Од.виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвукова діагностична система |  | 40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації | Z110401- ультразвукові сканери | комплект | 1 |

Загальні вимоги:

1.      Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, викладеним у даному додатку до Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам (опис предмета закупівлі), викладеним у даному додатку до Тендерної документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим медико-технічним вимогам, надається Учасником у формі заповнених таблиць наведених нижче.

2.      Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Учасник повинен надати:

а) копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій   (Сертифікат відповідності та Декларація про відповідність);

або

б) гарантійний лист про надання копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки запропонованого товару.

3.      Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

4.      Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 24 місяців, а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався, виготовленим не раніше 2025 року.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист, в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

5.      Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованими інженерами.

На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6.      Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- до Ультразвукової діагностичної системи

| № | Медико-технічні характеристики | Вимога, щодо наявності функції або величини параметру | Заповнюється Учасником, Зазначити «так» чи «ні» з посиланням на розділ та/або сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні вимоги: |  |  |
| 1.1 | Повністю цифрова ультразвукова діагностична система експертного класу | Наявність |  |
| 2. | Області застосування: |  |  |
| 2.1 | Абдомінальні дослідження | Наявність |  |
| 2.2 | Дослідження судин | Наявність |  |
| 2.3 | Дослідження поверхнево-розташованих органів та структур | Наявність |  |
| 2.4 | Дослідження в ортопедії та травматології | Наявність |  |
| 2.5 | Дослідження в кардіології (дорослі та дитячі) | Наявність |  |
| 2.6 | Транскраніальні дослідження | Наявність |  |
| 2.7 | Акушерські та гінекологічні дослідження | Наявність |  |
| 2.8 | Дослідження в педіатрії та неонатології | Наявність |  |
| 2.9 | Онкологія | Наявність |  |
| 2.10 | Ангіологія | Наявність |  |
| 2.11 | Мамологія | Наявність |  |
| 2.12 | Дослідження в урології | Наявність |  |
| 3. | Основний блок: |  |  |
| 3.1 | Технологія високошвидкісного формування променю | Наявність |  |
| 3.2 | Технологія високощільного формування променю | Наявність |  |
| 3.3 | Динамічний діапазон системи, не менше | 400 дБ |  |
| 3.4 | Частотний діапазон системи, не вужчий | 1,5 – 22 МГц |  |
| 3.5 | Кількість фокусних зон при передачі, не менше | 8 |  |
| 3.6 | Технологія посилення чутливості в дальній зоні шляхом керованої зміни пенетрації | Наявність |  |
| 3.7 | Збільшення зображення в реальному часі та в статичному режимі, не менш ніж | у 8 разів |  |
| 3.8 | Максимальна глибина сканування, не менше ніж | 43 см |  |
| 3.9 | Кількість активних портів для датчиків (не враховуючи порт для олівцевого датчика), не менше | 4 |  |
| 3.10 | Інтегрована робоча станція | Наявність |  |
| 3.11 | Операційна система на базі Windows | Наявність |  |
| 3.12 | Максимальна кількість об’ємів за секунду в режимі 4D не менше 40 | Можливість |  |
| 3.13 | Максимальна частота кадрів, не менше | 3200 |  |
| 3.14 | Вага системи, не більше | 85 кг |  |
| 3.15 | Максимальна споживча потужність, не більше | 600 ВА |  |
| 4. | Режими сканування |  |  |
| 4.1 | В – режим: | Наявність |  |
| 4.1.1 | Кількість карт забарвлення не менше | 8 |  |
| 4.2 | М – режим: | Наявність |  |
| 4.2.1 | Кольоровий М-режим | Можливість |  |
| 4.2.2 | Анатомічний М - режим | Можливість |  |
| 4.2.3 | Активація анатомічного М режиму на збережених кінопетлях | Можливість |  |
| 4.3 | Режим імпульсно-хвильового доплеру | Наявність |  |
| 4.3.1 | Діапазон PRF, не гірше | 500-26000Гц |  |
| 4.4 | Режим постійно-хвильового доплеру | Наявність |  |
| 4.4.1 | Діапазон швидкостей, не гірше | 6,0 см/с – 10,0 м/с |  |
| 4.5 | Автоматичне окреслення допплерівського спектру у реальному часі з автоматичним виміром параметрів кровотоку | Наявність |  |
| 4.6 | Режим кольорового допплерівського картування | Наявність |  |
| 4.6.1 | Діапазон PRF, не гірше | 500-23000Гц |  |
| 4.7 | Режим енергетичного доплеру | Наявність |  |
| 4.8 | Режим направленого енергетичного доплеру | Наявність |  |
| 4.9 | Режим тканинного доплеру | Наявність |  |
| 4.9.1 | Режим кольорового тканинного доплеру | Можливість |  |
| 4.10 | Комбінація режимів у реальному часі (дуплекс та триплекс) | Наявність |  |
| 4.11 | Режим подвійного зображення (В- режим сумісно з колірним режимом у масштабі реального часу) | Наявність |  |
| 4.12 | Режим тканинної гармоніки | Наявність |  |
| 4.13 | Технологія багатопроменевого сканування | Наявність |  |
| 4.14 | Органоспецифічний режим отримання зображень на основі адаптивного алгоритму | Наявність |  |
| 4.15 | Режим трапецієвидного сканування на лінійних датчиках | Наявність |  |
| 4.16 | Режим тривимірної візуалізації в масштабі реального часу - 4D з використанням спеціалізованих датчиків | Можливість |  |
| 4.17 | Режим тривимірної візуалізації в 2D режимі з підтримкою стандартних датчиків | Можливість |  |
| 4.18 | Компресійна еластографія | Можливість |  |
| 4.18.1 | Кількісний аналіз співвідношення жорсткості/еластичності тканин, побудова графічних кривих, аналіз відношення жорсткості | Можливість |  |
| 4.18.2 | Еластографія зсувної хвилі | Наявність |  |
| 4.18.3 | Ультразвуковий керований параметр ослаблення для вимірювання ослаблення сигналу в режимі B | Наявність |  |
| 4.18.4 | Програмна опція для комбінованого дослідження та оцінки ступеню гепатозу і фіброзу печінки | Можливість |  |
| 4.19 | Технологія панорамного сканування з утворенням зображення протяжністю, не менше 60см | Можливість |  |
| 4.20 | Кількісна оцінка глобальної скоротливості функції лівого шлуночка , розрахована по Сімпсону | Можливість |  |
| 4.21 | Оцінка систолічної деформації міокарда - Оцінка пікової систолічної повздовжньої деформації міокарду - Оцінка загальної деформації міокарду - Виведення результатів в графічному вигляді, у вигляді кругової діаграми з кольоровим кодуванням і числовим значенням у вигляді таблиці | Наявність |  |
| 4.22 | Недоплерівська візуалізація кровотоку | Можливість |  |
| 4.23 | Число приймально-передавальних цифрових каналів, не менше | 386 000 |  |
| 4.24 | Автоматичний розрахунок інтиму-медіа | Можливість |  |
| 4.25 | Режим B-сканування з відхиленням кута і поліпшеним розпізнаванням біопсійної голки на лінійному датчику | Можливість |  |
| 4.26 | Режим Стрес-ехо | Можливість |  |
| 4.27 | Автоматичний розрахунок об’єму в режимі об’ємної реконструкції | Можливість |  |
| 4.28 | Режим позрізового об’ємного зображення з заданою кількістю зрізів та відстанню між ними | Можливість |  |
| 4.29 | Режим Stic | Можливість |  |
| 4.30 | Кількісний аналіз васкуляризації в режимі КДК та ЕД на збережених кінопетлях | Можливість |  |
| 5 | Програмне забезпечення: |  |  |
| 5.1 | Автоматична оптимізація зображення в В-режимі | Наявність |  |
| 5.2 | Автоматична оптимізація зображень в режимі кольорового картування | Наявність |  |
| 5.3 | Програма налаштування та персоналізації звітів УЗ-дослідження з можливістю розміщення зображень та графіків на УЗ-апараті | Можливість |  |
| 5.4 | Пакети розрахунків та сумарні висновки для ангіології | Наявність |  |
| 5.5 | Пакети розрахунків та сумарні висновки для кардіології | Наявність |  |
| 5.6 | Пакети розрахунків та сумарні висновки для акушерства та гінекології | Наявність |  |
| 5.7 | Пакети розрахунків та сумарні висновки для урології | Наявність |  |
| 6. | Характеристика монітору та консолі системи |  |  |
| 6.1 | Антибліковий РК монітор з матрицею, не менше | 1920x1080 пікселей |  |
| 6.2 | Діагональ, не менше | 23,0 дюймів |  |
| 6.3 | Регулювання монітору в різних площинах | Наявність |  |
| 6.4 | Поворот монітору по горизонталі, не менше | ±90град |  |
| 6.5 | Інтерактивна головна консоль | Наявність |  |
| 6.6 | Технологія миттєвої оптимізації зображення шляхом натисненням одної кнопки | Наявність |  |
| 6.7 | Підігрів гелю | Можливість |  |
| 6.8 | Сенсорна панель управління, не менше | 10 дюйм |  |
| 6.9 | Консоль управління регулюється по висоті, вправо/ вліво | Наявність |  |
| 7. | Додаткове приладдя |  |  |
| 7.1 | Термопринтер | Можливість |  |
| 7.2 | Панель вводу ЕКГ сигналів з комплектом кабелів | Можливість |  |
| 7.3 | Джерело безперебійного живлення | Наявність |  |
| 7.4 | Ч/Б принтер | Можливість |  |
| 7.5 | Дублюючий монітор для перегляду медичних зображень | Можливість |  |
| 8. | Архівація зображень |  |  |
| 8.1 | Кінопетля кадрів не менше | 6900 |  |
| 8.2 | Інтегрований жорсткий диск ємністю не менше Гб | 500 |  |
| 8.3 | USB –порт для архівації даних на USB-флеш-накопичувач | Наявність |  |
| 8.4 | Інтерфейс EТHERNET для підключення до мережі | Наявність |  |
| 8.5 | DICOM 3.0 – функція архівації на зовнішні носії | Можливість |  |
| 8.6 | Система архівування даних зображень та кінопетель | Наявність |  |
| 9. | Типи підтримуваних датчиків: |  |  |
| 9.1 | Всі датчики широкосмужні та мультичастотні | Наявність |  |
| 9.2 | Конвексні | Наявність |  |
| 9.3 | Мікроконвексні | Наявність |  |
| 9.4 | Лінійні | Наявність |  |
| 9.5 | 4D датчики: конвексні | Наявність |  |
| 9.6 | Секторні | Наявність |  |
| 9.7 | Ендокавітарні, внутрішньо-порожнинні | Наявність |  |
| 10. | Характеристика датчиків, що повинні бути включені в комплект поставки: |  |  |
| 10.1 | Лінійний матричний датчик для поверхнево розташованих органів і структур і периферичних судин Діапазон частот, МГц, не вужче Кількість елементів, не менше Ширина сканованої ділянки, мм, не менше Біопсійна насадка | Наявність 5,0 – 15,0 1000 50 Можливість |  |
| 10.2 | Конвексний датчик для абдомінальних досліджень Діапазон частот, МГц, не вужче Кількість елементів, не менше Кут сканування, град, не менше Радіус кривизни, не менше Біопсійна насадка | Наявність 1,0 – 6,0 192 70 ° 55 мм Можливість |  |
| 10.3 | Секторний фазований мультичастотний широкосмуговий датчик для кардіології, транскраніальних і абдомінальних досліджень: Діапазон частот, МГц, не вужче Кількість елементів, не менше Кут сканування, град, не менше | Наявність 1,0 – 5,0 64 120 |  |